< UV-Vis-NIR Manual >

- 장비 내부의 Acc.를 확인한다. (Solid Acc. or Liquid Acc.)

- 장비 전원을 켠다

- Trucafe 로그인을 한다.

- CaryWinUV 폴더 Scan 프로그램은 실핸한다.

- Start 버튼이 활성화 되었는지 확인하다.     -------------------------------------------  ①

- Setup을 실행하여 분석조건을 설정한다.

- Cary : 파장 범위를 선택한다. (3,300 nm ~ 200 nm)     ---------------------------  ②

- Mode : 분석 모드 Abs, %T 또는 %R을 선택한다.      ----------------------------  ③

(%R은 DRA, SRA, VASRA Acc. 이용 시 분석 가능)

- Option : source changeover : 350 nm

detector and grating changeover : 800 nm

- Baseline : baseline correction     ----------------------------------------------------  ④

Zero/baseline correction (투과율이 낮은 시료의 경우 선택)

- Auto store : storage on (prompt start)

- 두 개의 blank 시료를 넣는 다.

- Baseline을 실행한다.     ------------------------------------------------------------------  ⑤

- Sample part (앞부분의 blank 시료를 분석 시료로 교체한다.)

- Start를 실행한다.    -----------------------------------------------------------------------  ⑥

- 파일 명을 입력한 후 저장한다.

- 시료 명을 입력한 후 OK를 클릭한다.

- 스캔을 시작한다. (시료를 교체한 후 시료 명을 입력 하고 OK를 클릭한다.)

- 분석이 완료되면 필요한 스켁트럼만 선택한다.     -------------------------------------  ⑦

- Ascii 파일로 변환한다. : File → save data as → file type : spreadsheet ascii (excel file) - ⑧

- CoreFTP를 실행하여 데이터를 가져간다.

< UV-Vis-NIR Manual >

1. Checking solid acc. or liquid acc.

2. Power on

3. Login the Truecafe

4. CaryWinUV → Scan

5. Check if Start button is activated

6. Setup : analysis condition     ---------------------------------------------------------------  ①

(1) Cary : wavelength range 3,300 to 200 nm     ---------------------------------------  ②

(2) Mode : Abs, %T or %R (Using a DRA, SRA, VASRA Acc.)     -----------------------  ③

(3) Option : source changeover : 350 nm

detector and grating changeover : 800 nm

(4) Baseline : baseline correction     ----------------------------------------------------  ④

Zero/baseline correction : sample having low permeability

(5)Auto store : storage on (prompt start)

7. Insert blank samples

8. Click Baseline     --------------------------------------------------------------------------  ⑤

9. Change the front sample

10. Click Start     ------------------------------------------------------------------------------  ⑥

11. Input file name → Save

12. Input sample name → OK

13. Start to scan

14. Select spectrum     ------------------------------------------------------------------------  ⑦

15. Convert to ascii File : File → save data as → file type : spreadsheet ascii (excel file)  -  ⑧

16. CoreFTP